KBトピック概要

VCaptureSW 一般アップグレード手順

トピック詳細

VCaptureSW を異なるバージョンにアップグレードする必要がある場合は、この一般手順に従ってください。

プラットフォーム (WindowsやSWのバージョン情報など)

Windows 7以上

対処手順

1.-    C:\ディレクトリを開き、現在のVCaptureSWフォルダーの内容をバックアップします。

2.-	Windowsのコントロールパネルの「プログラムと機能」オプションを使用して、古いキャプチャSWをアンインストールしま	す。

3.-	キャプチャPCを再起動します。

4.-	古いVCaptureSWフォルダーをC:ドライブから削除します（バックアップは安全な場所、例：PCのD:ドライブに保管してください）。

5.-	Install Shieldを使用してキャプチャソフトウェアをインストールします。DicomViewer、DirectX、HASP、.NETフレームワーク、C++を再インストールする必要はありません。

6.-	インストールプロセスの最後に、古いVCaptureSWディレクトリ（バックアップ）から以下のフォルダーとファイルを新しいディレクトリに転送することを確認してください（このプロセス中に各INI、TSF、VXMファイルを開いてバージョンの違いを確認してください。バージョンが異なる場合、一部の文字列が異なる可能性があります。その場合、ファイルを並べて開き、番号のみを転送してください）。これを行わないと、キャプチャプログラムが正しく動作しない可能性があります：

a) 設定ファイル

b) X線画像

c) Upgrade.ini

7.-	センサーディレクトリから以下のフォルダーも転送することを確認してください： Pano: CALフォルダー Ceph: CALフォルダー CT: CALフォルダー、paraフォルダー、RECフォルダー、UserParamフォルダー。

注意：RECフォルダー、UserParamフォルダーの中身は各ファイルのバージョンを確認し、同じ場合は上書き、しかしバージョンの違うものは項目別に設定された数値だけを新しいファイルを使い、数値だけを変更して下さい。

8.-	新しいキャプチャプログラムでは、旧VCaptureSWから維持したいデフォルト設定（画像処理モード、デフォルト取得モード、MagicPanなどのオプション機能）に特別な注意を払うことを忘れないでください。これを確認するには、旧環境.iniファイルと新環境.iniファイルを並べて開き、値を一致させます。

9.-	最後にテスト撮影を各モダリティー、ファントムを用いって実行して下さい。