KBトピック概要

セキュリティソフトウェアとアンチウイルスの除外設定

トピック詳細

Vatechソフトウェアのスムーズな動作を確保するためには、セキュリティソフトウェアおよびアンチウイルスプログラムの除外設定が重要です。以下の手順に従って、必要な除外設定を行ってください。

P2、Pax-i、Smart3Dなどのユニットに搭載されたNCSWキャプチャソフトウェアが「Ready」ボタンを押した後にフリーズしたり遅延したりする場合、アンチウイルスやその他のセキュリティソフトウェアがソフトウェアの正常な動作をブロックまたは遅延させている可能性があります。

プラットフォーム (WindowsやSWのバージョン情報など)

Windows 7以上

対処手順

- 概要

P2、Pax-i、Smart3Dなどのユニットに搭載されたNCSWキャプチャソフトウェアが「Ready」ボタンを押した後にフリーズしたり遅延したりする場合、アンチウイルスやその他のセキュリティソフトウェアがソフトウェアの正常な動作をブロックまたは遅延させている可能性があります。

- 除外設定の手順

- セキュリティソフトウェアの確認と設定メニューの開放

  - IT担当者に依頼して、使用しているセキュリティソフトウェアの設定メニューを開きます。

  - 一部のサーバー管理ソフトウェアでは、除外設定をクライアントではなくサーバーレベルで行う必要があります。

- 除外設定の追加

  - 以下のディレクトリを除外リストに追加します。ただし、すべてのディレクトリが各ユニットに存在するわけではないので、見つけられるものを追加してください。

  - MSE（Microsoft Security Essentials）などの場合、フォルダの除外だけでなく、フォルダ内のすべての.exeファイルを一つずつ除外する必要がある場合があります。使用するソフトウェアに応じて、IT担当者とともにすべての除外が適用されていることを確認してください。

##### 除外対象

- キャプチャプログラム（撮影プログラム）

  - C:\VCaptureSW

- Ezシリーズソフトウェア

  - C:\Program Files\Vatech

  - C:\Program Files (x86)\Vatech

- レガシー（旧）ソフトウェア

  - C:\Easydent4

  - C:\Ez3D2009

- 口腔内センサー

  - C:\EzSensor100

  - C:\EzSensor150

  - C:\EzSensor200

  - C:\EzSensor

- レガシー（旧）Vatechユニット

  - C:\Pax500

  - C:\PaxDuo3D

  - C:\PaxReve3d

  - C:\PaxFlex3d

  - C:\Paxprimo

  - C:\Paxuni3d

  - C:\Anysensor100

  - C:\Anysensor150

  - C:\Anysensor200

  - C:\AnysensorN100

  - C:\AnysensorN150

  - C:\AnysensorN200

- Ewooレガシー（旧）デバイス

  - C:\PicassoTrio

  - C:\Implagraphy

  - C:\Implapro

  - C:\DCTPRO

  - C:\DCT_PRO

  - C:\Master3d

  - C:\Master3ds

- 注意事項

- 特定のアンチウイルスソフトウェアは、除外設定を行っても正しく動作しない場合があります。例えば、「ESTNOD3D」サーバー管理バージョンや「Managed Antivirus」は、除外設定を行っても問題が解決しないことがあります。

- その場合、キャプチャPCから問題のアンチウイルスソフトウェアをアンインストールし、望ましい除外設定を尊重する代替ソフトウェアをインストールする必要があります。

IT担当者と連携して、上記の手順に従ってセキュリティソフトウェアおよびアンチウイルスの除外設定を行い、Vatechソフトウェアの正常な動作を確保してください。